# Mezikrystalová koroze

## Úvod

Mikrostruktura kovů a slitin je tvořena zrny, která jsou od sebe oddělena hranicemi zrn.  Mezikrystalová koroze je lokalizované napadení podél hranic zrn nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zatímco většina zrn zůstává z velké části nezasažena. Tato forma koroze je obvykle spojena s chemickými segregačními efekty (nečistoty mají tendenci precipitovat na hranicích zrn). Velmi často se projevuje u korozivzdorných ocelí po tepelném zpracování. Velkým problémem je, že u materiálu napadeného mezikrystalovou korozí dochází ke zhoršení mechanických vlastností. Klasickým příkladem je senzibilizace nerezových ocelí. Precipitáty bohaté na chrom na hranicích zrn vedou k lokálnímu vyčerpání Cr bezprostředně sousedícímu s těmito precipitáty, čímž se tyto oblasti stávají zranitelnými vůči koroznímu napadení v určitých elektrolytech. Častou příčinou tohoto problému je opětovné zahřívání svařované součásti během svařování. U austenitických korozivzdorných ocelí může titan nebo niob reagovat s uhlíkem za vzniku karbidů v tepelně ovlivněné zóně (HAZ), což způsobuje specifický typ mezikrystalové koroze známý jako nožová koroze.

## Cíl práce

Srovnání různě tepelně zpracovaných austenitických ocelí z hlediska citlivosti k napadení mezikrystalovou korozí.

## Potřebná zařízení + materiál

Vzorky materiálu ČSN 17 240 (AISI 304)

Neovlivněný – rozpouštěcí žíhání 1200 °C/3 min kalení do vody

Zcitlivěný – 650 °C/30 min – chlazení na vzduchu

Erlenmayerova baňka 5 l

Vodní chladič zpětný

Odměrný válec 100 ml

Odměrná baňka 2000 ml

Cu špony

Smirkový papír

Modrá skalice, kyselina sírová, kyselina dusičná, aceton

Elektrický vařič

Svěrák + kladivo

Ochranné pomůcky (rukavice)

## Postup experimentu

Roztok připravíme dle normy:

100 g Cu SO4 + 700 ml destilované vody + 100 ml H2SO4, následně dolít do 2 l destilovanou vodou

Vzorky obrousíme smirkovým papírem, opláchneme vodou a odmastíme acetonem

Do elrenmayerovy baňky vložíme Cu špony, vzorky, zalijeme roztokem, připojíme zpětný vodní chladič a přivedeme k varu.

Obr. 1 Zapojení aparatury

Expozice by měla trvat 24 h.

## Vyhodnocení

Po 24 h expozici opatrně vylejte horký roztok. Propláchněte baňku vodo a vyjměte vzorky.

Pozorujte vyloučenou měď na jednotlivých vzorcích.

Vzorky za pomoci kladiva ohněte ve svěráku o 90°. Porovnejte výskyt trhlin.

Výsledky zdokumentujte a vypracujte závěrečný protokol.