## Slide 1
ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239
KKS/CAED
Přednáška - 3D digitalizace, rozměrová inspekce
Ing. Petr Votápek, Ph.D. a kolektiv
2021

## Slide 2
Čárové skenery
Principle
Optické skenery promítají na povrch strukturované světlo. Každý segment světla má tím pádem stejnou intenzitu, což ztěžuje měření povrchů s proměnlivými charakteristikami. Pro měření jsou třeba fotogrammetrické značky.
Optický skener
Laserový skener
Čárové skenery jsou typicky velmi citlivé při měření lesklých materiálů.
Leica T-Scan Flying dot umožňuje měření spojitě proměnných textur a povrchových úprav. Systém umožňuje skenování velkých objemů bez nepřesností typicky spojených s fotogrammetrií.
3D snímání - principy

## Slide 3: HW vybavení - Leica Absolute Tracker
Leica Absolute Tracker AT 960 LR:
měřící rádius až 80 m
rychlost měření polohy bodu 1000 bodů/sec
velice přesné odměřování vzdálenosti ±10µm
robustní konstrukce umožňuje použití v mnoha aplikacích
Zaručená mobilita celého systému
přesnost měření ±15 µm +5 µm/m

## Slide 4: HW vybavení - Leica T-Probe
T-Probe:
měřící rádius až 30 m
napájení baterií pro bezdrátové operace a zvýšení produktivity
vyměnitelné nástavce s širokým rozsahem délek, 100 mm, 200 mm a delší
výstup až 1000 bodů/sec
rychlost sledování - 2m/s
zrychlení sledování - 2m/s2
nepřesnost ±35 µm v celém měřícím rozsahu
přesné rychlé uvolnění a automatická identifikace dotyku při výměně bez následné kalibrace
bezdrátový přenos dat

## Slide 5: HW vybavení - Leica Absolute Tracker
T-Probe - princip:
Laser tracker měří polohu reflektoru v prostoru (X,Y,Z)
Optická hlavice měří naklopení, otočení a stočení (i, j, k) těla pomocí pozice svítících diod
Výsledná poloha středu měřící sondy je vypočítaná se známých X,Y,Z, i, j, k
Optická hlavice  i, j, k
Tracker  X, Y, Z
Výsledná poloha sondy
X, Y, Z, i, j, k

## Slide 6
Odrazivé reflektory – akceptační úhel 45°
Referenční LEDky
Ovládací spínač
Vyzářený laserový paprsek
Odražený laserový paprsek
Flying dot – rozmítaná čára
HW vybavení - Leica Scanner

## Slide 7
Laser
CCD senzor
snímaný povrch
snímaný povrch
Leica Scanner pracuje na principu triangulačního senzoru. Laserový paprsek v podobě svazku je promítán na snímaný povrch. Odražený paprsek dopadá na světelně citlivý senzor (CCD), poloha dopadu je závislá na vzdálenosti scanneru od snímané plochy.
Laserový svazek je rozmítán do podoby čáry, jenž dopadá na snímaný povrch
HW vybavení - Leica Scanner

## Slide 8
Intenzita laserového paprsku je automaticky nastavována při přechodu mezi různě odrazivými povrchy
Lesklý povrch
Matný povrch
HW vybavení - Leica Scanner

## Slide 9
Jmenovitá hloubka měřeni
Šířka měření při jmenovití hloubce
Měřící rozsah
HW vybavení - Leica Scanner
Měřící rozsah je definován zejména velikostí, citlivostí a rozlišením CCD

## Slide 10: HW vybavení
Leica Absolute Scanner LAS:
měření až 1500000 bodů/sec
laser třídy 2
nepřesnost ±60 µm v celém měřícím rozsahu
min/max. pracovní vzdálenost - 140-220 mm
skenovací šířka v ve středu pracovní vzdálenosti - 220mm
Leica Absolute Scanner - LAS XL:
měření až 1500000 bodů/sec
laser třídy 2
nepřesnost ±150 µm v celém měřícím rozsahu
min/max. pracovní vzdálenost – 400 -1100 mm
skenovací šířka v ve středu pracovní vzdálenosti - 468mm

## Slide 11
Nasnímaná řada bodů
Každý bod je definován souřadnicemi x,y,z
Mračno bodů se skládá z jednotlivých nasnímaných řad, mrak obsahuje všechny nasnímané body v rámci jednoho stisknutí ovládacího spínače
Směr pohybu scanneru při scanování
Snímání dat - Leica Scanner

## Slide 12
Mračno bodů se skládá z jednotlivých překrývajících se scanů
Mračno bodů může být dále zpracováván softwarove ( redukován, filtrován,…
Standardní formát AC dat je zpracovatelný v dalších aplikací
Snímání dat

## Slide 13
Plošnou síť lze následně dále editovat:
Vyhlazovat přechody, restaurovat ostré hrany
Zacelovat otvory
Redukovat počet trojúhelníků, upravovat goemetrii trojůhelníků….
Exportovat do dalších formátů, např STL,….
Zpracování dat – zasíťování

## Slide 14
Základní primitiva (kružnice, válce, roviny, polygony,…) mohou být z trojůhelníkové sítě extrahovány a na následně použít pro další operace:
RPS ustavení
Modelové transformace
Zpracování dat

## Slide 15
Výsledek:
Standartní odchylka = 0.014 mm
Přesnost nasnímaných dat – lesklý povrch

## Slide 16
Hrubá data
Výsledná síť s použitím funkce
Best Fit a bez použití
funkce Best Fit
Best Fit roviny hrubých dat
 Následným postprocesingem dat lze redukovat šum a vyhlazovat surface - na základě tolerance
Šum při skenování

## Slide 17: Lokální přesnost – suchý povrch bez prášku
Krok 0,5mm
Hladké radiusy 1,5mm, tolerance 0,1mm,
Redukce v toleravci 0,01mm
Vzdálenost bodů 0,5 mm
Výsledek:
Standartní úchylka = 0,005 mm

## Slide 18: Lokální přesnost – Ocelový blok bez prášku
Krok 0,5mm
Hladké radiusy 1,5mm, tolerance 0,1mm,
Redukce v toleravci 0,01mm
Vzdálenost bodů 0,5 mm
Výsledek:
Standartní úchylka = 0,005 mm

## Slide 19: Lokální přesnost– Finální síť s „Best Fit“
Výsledek:
Standartní úchylka = 0,008 mm

## Slide 20
lesklé
matné
světlé
tmavé
textílie
odrazivost povrchu
barva
povrchu
pěna
pneumatika
bílý papír
hlína
ocelový plech - leštěný
značně zakřiven
ocelový plech - lisovaný
lesklý lak (automobilový)
většina plastů
oblast, kde je nutno použit jemného prášku
sklo
absolutní zrcadlo
chrom
oblast získávání dat s nejnišším šumem
oblast získávání dat s nízkým šumem
oblast získávání dat s vyšším šumem
Matice odrazivosti povrchu

## Slide 21: Snížení odrazivosti - práškování
Prášková vrstva je v porovnání s tradičními metodami velmi tenká
Práškování zvyšuje pracnost a náklady (nanášení a odstraňování prášku)
Běžný prášek
Bez prášku
Jemný prášek

## Slide 22: Aplikace moderních měřících zařízení
aplikace RI v oblasti designu:
R
n
n
n
Rozdělení aplikací progresivních měřících zařízení:
Aplikace reverzního inženýrství (RI)
Inspekční aplikace
Speciální aplikace
Specifikace hustoty bodů
na digitalizovaném povrchu:
Rozdělení možností tvorby
výsledných NURBS ploch:
přímým proložením mraku bodů nebo STL sítě
tvorbou zcela nových ploch, ve kterých mrak bodů nebo STL síť slouží jako nosná kostra prostorové reprezentace

## Slide 23: Aplikace RI v oblasti designu
přímé proložení mraku bodů nebo STL sítě :
Přímé proložení se využívá v momentu, kdy složitost skenované plochy neumožňuje reálně rychlou rekonstrukci povrchu pomocí přesně definovaných ploch. Výslednou kvalitu ploch nejvíce ovlivňuje kvalita nasnímaného mraku bodů nebo STL sítě.

## Slide 24: Strojírenské aplikace RI

## Slide 25: Strojírenské aplikace RI

## Slide 26: Inspekční aplikace měřících zařízení:
inspekce dílů:

## Slide 27: Inspekční aplikace měřících zařízení:
inspekce nářadí:
Pro detailnější představu o průběhu a velikostech odchylek, je zapotřebí přistoupit k podrobnějším formám vyhodnocení. Jednu z možností představuje použití řezů konkrétní partií.

## Slide 28: Inspekční aplikace měřících zařízení:
inspekce sestav:

## Slide 29: Speciální aplikace měřících zařízení
oblast tvorby polygonálních sítí pro CFD a FEM analýzy:

## Slide 30: Speciální aplikace měřících zařízení
oblast přímého obrábění polygonálních sítí: